## 日志信息
编号 | 日志内容 | 适用范围
0 | 无告警 | 通用
1 | 缺试剂告警 | 通用
2 | 缺水样告警 | 通用
3 | 缺蒸馏水告警 | 通用
4 | 缺标液告警 | 通用
5 | 仪表漏液告警 | 扩展
6 | 标定异常告警 | 扩展
7 | 超量程告警 | 通用
8 | 加热异常 | 通用
9 | 低试剂预警 | 扩展
10 | 超上限告警 | 通用
11 | 超下限告警 | 通用
12 | 仪表内部其它异常 | 通用
13 | 滴定异常告警 | 通用(滴定法独有)
14 | 电极异常告警 | 通用(ORP电位滴定法独有)
15 | 量程切换告警 | 扩展
16 | 参数设置告警 | 扩展
17 | 通讯超时
18 | 消解异常
19
20
21
22
23
24
25
100
101
102
103
104
105

## 通讯国家站
序号 | 寄存器偏移 | 数据长度 | 描述 | 数据类型 | 读/写操作 | 请求命令 | 响应命令 | 描述 | 备注
1 | 0x1000~0x1001 | 2 | 因子编码 | DWORD | 读 | 01 03 10 00 00 02 | 01 03 04 00 00 03 FB BB 40
2 | 0x1002 | 1 | 单位 | WORD | 读 | 01 03 10 02 00 01 | 01 03 02 00 01 79 84 |  | 0-ug/L; 1-mg/L; 2-PPM; 5-PPB
3 | 0x1003~0x1004 | 2 | 标样参考值 | FLOAT | 读 | 01 03 10 03 00 02
4 | 0x1005~0x1007 | 3 | 水样数据时间 | DATE | 读 | 01 03 10 05 00 03 |  |  | 水样的开始测量时间
5 | 0x1008~0x1009 | 2 | 水样实测值 | FLOAT | 读 | 01 03 10 08 00 02
6 | 0x100A~0x100F | 6 | 水样数据标识 | CHAR(12) | 读 | 01 03 10 0A 00 06 | 01 03 0C 4E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 98 | 4E表示水样数据标识为N
7 | 0x1010~0x1012 | 3 | 标样数据时间 | DATE | 读 | 01 03 10 10 00 03
8 | 0x1013~0x1014 | 2 | 标样实测值 | FLOAT | 读 | 01 03 10 13 00 02
9 | 0x1015~0x101A | 6 | 标样数据标识 | CHAR(12) | 读 | 01 03 10 15 00 06 | 01 03 0C 73 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 27 4E
10 | 0x101B~0x101D | 3 | 空白数据时间 | DATE | 读 | 01 03 10 1B 00 03 |  |  | 空白测试开始时间
11 | 0x101E~0x101F | 2 | 空白实测值 | FLOAT | 读 | 01 03 10 1E 00 02
12 | 0x1020~0x1025 | 6 | 空白数据标识 | CHAR(12) | 读 | 01 03 10 20 00 06 | 01 03 0C 62 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 C6
13 | 0x1026~0x1028 | 3 | 零点核查数据时间 | DATE | 读 | 01 03 10 26 00 03
14 | 0x1029~0x102A | 2 | 零点核查实测值 | FLOAT | 读 | 01 03 10 29 00 02
15 | 0x102B~0x1030 | 6 | 零点核查数据标识 | CHAR(12) | 读 | 01 03 10 2B 00 06 | 01 03 0C 64 7A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 69 26
16 | 0x1031~0x1033 | 3 | 跨度核查数据时间 | DATE | 读 | 01 03 10 31 00 03
17 | 0x1034~0x1035 | 2 | 跨度核查实测值 | FLOAT | 读 | 01 03 10 34 00 02
18 | 0x1036~0x103B | 6 | 跨度核查数据标识 | CHAR(12) | 读 | 01 03 10 36 00 06 | 01 03 0C 6C 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 A5
19 | 0x103C~0x103E | 3 | 加标回收数据时间 | DATE | 读 | 01 03 10 3C 00 03
20 | 0x103F~0x1040 | 2 | 加标回收实测值 | FLOAT | 读 | 01 03 10 3F 00 02
21 | 0x1041~0x1046 | 6 | 加标回收数据标识 | CHAR(12) | 读 | 01 03 10 41 00 06 | 01 03 0C 72 61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D1 35
22 | 0x1047~0x1049 | 3 | 平行样数据时间 | DATE | 读 | 01 03 10 47 00 03
23 | 0x104A~0x104B | 2 | 平行样实测值 | FLOAT | 读 | 01 03 10 4A 00 02
24 | 0x104C~0x1051 | 6 | 平行样数据标识 | CHAR(12) | 读 | 01 03 10 4C 00 06 | 01 03 0C 70 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6D FE | 70 74表示字"pt"
25 | 0x1052~0x1054 | 3 | 实际水样比对数据时间 | DATE | 读 | 01 03 10 52 00 03
26 | 0x1055~0x1056 | 2 | 实际水样比对实测值 | FLOAT | 读 | 01 03 10 55 00 02
27 | 0x1057~0x105C | 6 | 实际水样比对数据标识 | CHAR(12) | 读 | 01 03 10 57 00 06
28 | 0x105D~0x105E | 2 | 空白校准实测值 | FLOAT | 读 | 01 03 10 5D 00 02
29 | 0x105F~0x1064 | 6 | 空白校准数据标识 | CHAR(12) | 读 | 01 03 10 5F 00 06
30 | 0x1065~0x1066 | 2 | 标样校准实测值 | FLOAT | 读 | 01 03 10 65 00 02
31 | 0x1067~0x106C | 6 | 标样校准数据标识 | CHAR(12) | 读 | 01 03 10 67 00 06
1 | 0x1080~0x1082 | 3 | 系统时间 | DATE | 读 | 01 03 10 80 00 03 | 01 03 06 20 07 02 17 06 58 20 33 | 与系统时间一致
2 | 0x1083 | 1 | 工作状态 | WORD | 读 | 01 03 10 83 00 01 | 01 03 02 00 00 B8 44 | 与正在执行的命令编码一致
3 | 0x1084 | 1 | 测量模式 | WORD | 读 | 01 03 10 84 00 01 | 01 03 02 00 01 79 84 | 手动模式
4 | 0x1085 | 1 | 告警代码 | WORD | 读 | 01 03 10 85 00 01 | 01 03 02 00 00 B8 44 | 无告警
5 | 0x1086 | 1 | 故障代码 | WORD | 读 | 01 03 10 86 00 01 | 01 03 02 00 00 B8 44 | 无故障
6 | 0x1087 | 1 | 日志代码 | WORD | 读 | 01 03 10 87 00 01 | 01 03 02 00 2F F9 98 | 与记录一致
7 | 0x1088 | 1 | 软件版本 | WORD | 读 | 01 03 10 88 00 01 | 01 03 02 05 14 BB 1B | 软件版本的后4位，触屏月日
8 | 0x1089 | 1 | 测量间隔 | WORD | 读 | 01 03 10 89 00 01 | 01 03 02 00 3C B8 55 | 60，与设置一致, 单位分钟
9 | 0x108A | 1 | 零点核查间隔 | WORD | 读 | 01 03 10 8A 00 01 | 01 03 02 00 3C B8 55 | 60，与设置一致, 单位频次
10 | 0x108B | 1 | 跨度核查间隔 | WORD | 读 | 01 03 10 8B 00 01 | 01 03 02 00 3C B8 55 | 60，与设置一致, 单位频次
11 | 0x108C | 1 | 标样核查间隔 | WORD | 读 | 01 03 10 8C 00 01 | 01 03 02 00 3C B8 55 | 60，与设置一致, 单位频次
1 | 0x10A0 | 1 | 测量精度 | WORD | 读 | 01 03 10 A0 00 01 | 01 03 02 00 04 B9 87 | 4，与设置一致
2 | 0x10A1 | 1 | 消解温度 | WORD | 读 | 01 03 10 A1 00 01 | 01 03 04 00 00 00 00 FA 33
3 | 0x10A2 | 1 | 消解时长 | WORD | 读 | 01 03 10 A2 00 01 | 01 03 04 00 00 00 00 FA 33
4 | 0x10A3~0x10A4 | 2 | 量程1下限 | FLOAT | 读 | 01 03 10 A3 00 02 | 01 03 04 CC CC 3D CC 15 99 | 与设置的0.1一致
5 | 0x10A5~0x10A6 | 2 | 量程1上限 | FLOAT | 读 | 01 03 10 A5 00 02 | 01 03 04 00 00 3F 00 EB C3 | 与设置的0.5一致
6 | 0x10A7~0x10A8 | 2 | 量程1 曲线斜率k | FLOAT | 读 | 01 03 10 A7 00 02 | 01 03 04 03 D8 40 C5 8B DF | 与设置的6.15672一致
8 | 0x10A9~0x10AA | 2 | 量程1 曲线截距b | FLOAT | 读 | 01 03 10 A9 00 02 | 01 03 04 D7 0A BF 03 D3 B4 | 与设置的-0.515一致
7 | 0x10AB~0x10AD | 3 | 标定日期 | DATE | 读 | 01 03 10 AB 00 03 | 01 03 06 18 06 27 13 40 21 A0 04 | 与界面上的标定时间一致
8 | 0x10AE~0x10AF | 2 | 标液一浓度 | FLOAT | 读 | 01 03 10 AE 00 02 | 01 03 04 00 00 00 00 FA 33 | 不支持的指令,但也会返回数值0
9 | 0x10B0~0x10B1 | 2 | 标液一测量过程值 | FLOAT | 读 | 01 03 10 B0 00 02 | 01 03 04 00 00 00 00 FA 33 | 不支持的指令,但也会返回数值0
10 | 0x10B2~0x10B3 | 2 | 标液二浓度 | FLOAT | 读 | 01 03 10 B2 00 02 | 01 03 04 00 00 00 00 FA 33 | 不支持的指令,但也会返回数值0
11 | 0x10B4~0x10B5 | 2 | 标液二测量过程值 | FLOAT | 读 | 01 03 10 B4 00 02 | 01 03 04 00 00 00 00 FA 33 | 不支持的指令,但也会返回数值0
12 | 0x10B6~0x10B7 | 2 | 标液三浓度 | FLOAT | 读 | 01 03 10 B6 00 02 | 01 03 04 00 00 00 00 FA 33 | 不支持的指令,但也会返回数值0
13 | 0x10B8~0x10B9 | 2 | 标液三测量过程值 | FLOAT | 读 | 01 03 10 B8 00 02 | 01 03 04 00 00 00 00 FA 33 | 不支持的指令,但也会返回数值0
14 | 0x10BA~0x10BB | 2 | 标液四浓度 | FLOAT | 读 | 01 03 10 BA 00 02 | 01 03 04 00 00 00 00 FA 33 | 不支持的指令,但也会返回数值0
15 | 0x10BC~0x10BD | 2 | 标液四测量过程值 | FLOAT | 读 | 01 03 10 BC 00 02 | 01 03 04 00 00 00 00 FA 33 | 不支持的指令,但也会返回数值0
16 | 0x10BE~0x10BF | 2 | 标液五浓度 | FLOAT | 读 | 01 03 10 BE 00 02 | 01 03 04 00 00 00 00 FA 33 | 不支持的指令,但也会返回数值0
17 | 0x10C0~0x10C1 | 2 | 标液五测量过程值 | FLOAT | 读 | 01 03 10 C0 00 02 | 01 03 04 00 00 00 00 FA 33 | 不支持的指令,但也会返回数值0
18 | 0x10C2~0x10C3 | 2 | 线性相关系数 | FLOAT | 读 | 01 03 10 C2 00 02 | 01 03 04 00 00 00 00 FA 33 | 不支持的指令,但也会返回数值0
19 | 0x10C4~0x10C5 | 2 | 试剂余量 | DWORD | 读 | 01 03 10 C4 00 02 | 01 03 04 00 00 00 00 FA 33 | 不支持的指令,但也会返回数值0
20 | 0x10C6~0x10C7 | 2 | 测定滴定值或吸光度 | FLOAT | 读 | 01 03 10 C6 00 02 | 01 03 04 00 00 00 00 FA 33 | 不支持的指令,但也会返回数值0
21 | 0x10C8~0x10CA | 3 | 空白校准时间 | DATE | 读 | 01 03 10 C8 00 03
22 | 0x10CB~0x10CD | 3 | 标样校准时间 | DATE | 读 | 01 03 10 CB 00 03
23 | 0x10CE~0x10CF | 2 | 检出限值 | FLOAT | 读 | 01 03 10 CE 00 02
24 | 0x10D2~0x10D7 | 6 | 设备序列号 | WORD[6] | 读 | 01 03 10 D2 00 06 | 01 03 0C 00 00 00 00 00 00 00 12 34 56 78 9A E7 3A | 与设置的123456789A一致
25 | 0x10D8~0x10D9 | 2 | 量程2下限 | FLOAT | 读 | 01 03 10 D8 00 02 | 01 03 04 00 00 3F 00 EB C3 | 与设置的0.5一致
26 | 0x10DA~0x10DB | 2 | 量程2上限 | FLOAT | 读 | 01 03 10 DA 00 02 | 01 03 04 00 00 3F 80 EA 63 | 与设置的1.0一致
27 | 0x10DC~0x10DD | 2 | 量程2 曲线斜率k | FLOAT | 读 | 01 03 10 DC 00 02 | 01 03 04 EF 9C 40 C3 7F 58 | 与设置的6.123一致
28 | 0x10DE~0x10DF | 2 | 量程2 曲线截距b | FLOAT | 读 | 01 03 10 DE 00 02 | 01 03 04 26 E9 3F 11 F1 73 | 与设置的0.567一致
29 | 0x10E0~0x10E1 | 2 | 量程3下限 | FLOAT | 读 | 01 03 10 E0 00 02 | 01 03 04 00 00 3F 80 EA 63 | 与设置的1.0一致
30 | 0x10E2~0x10E3 | 2 | 量程3上限 | FLOAT | 读 | 01 03 10 E2 00 02 | 01 03 04 00 00 41 20 CB BB | 与设置的10.0一致
31 | 0x10E4~0x10E5 | 2 | 量程3 曲线斜率k | FLOAT | 读 | 01 03 10 E4 00 02 | 01 03 04 A5 E2 40 BF 08 B9 | 与设置的5.989一致
32 | 0x10E6~0x10E7 | 2 | 量程3 曲线截距b | FLOAT | 读 | 01 03 10 E6 00 02 | 01 03 04 D0 E5 3E 22 43 7D | 与设置的0.159一致
1 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 02 04 00 01 00 01 | 01 10 12 00 00 02 44 B0 | 启动量程为1的水样分析 | 00 01 表示流程为水样分析;00 01表示量程为1(可选量程有1/2/3)
2 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 02 04 00 02 00 01 | 01 10 12 00 00 02 44 B0 | 启动量程为1的标样核查 | 00 02 表示流程为标样核查;00 01表示量程为1(可选量程有1/2/3)
3 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 02 04 00 03 00 01 | 01 10 12 00 00 02 44 B0 | 启动量程为1的零点核查 | 00 03 表示流程为零点核查;00 01表示量程为1(可选量程有1/2/3)
4 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 02 04 00 04 00 01 | 01 10 12 00 00 02 44 B0 | 启动量程为1的跨度核查 | 00 04 表示流程为跨度核查;00 01表示量程为1(可选量程有1/2/3)
5 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 02 04 00 05 00 01 | 01 10 12 00 00 02 44 B0 | 启动量程为1的空白测试 | 00 05 表示流程为空白测试;00 01表示量程为1(可选量程有1/2/3)
6 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 02 04 00 06 00 01 | 01 10 12 00 00 02 44 B0 | 启动量程为1的平行样测试 | 00 06 表示流程为平行样测试;00 01表示量程为1(可选量程有1/2/3)
7 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 02 04 00 07 00 01 | 01 10 12 00 00 02 44 B0 | 启动量程为1的加标回收测试 | 00 07 表示流程为加标回收;00 01表示量程为1(可选量程有1/2/3)
8 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 02 04 00 08 00 01 | 01 10 12 00 00 02 44 B0 | 启动量程为1的空白校准 | 00 08 表示流程为空白校准;00 01表示量程为1(可选量程有1/2/3)
9 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 02 04 00 09 00 01 | 01 10 12 00 00 02 44 B0 | 启动量程为1的标样校准测试 | 00 09 表示流程为标样校准;00 01表示量程为1(可选量程有1/2/3)
10 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 01 02 00 0A | 01 10 12 00 00 02 44 B0 | 启动量程为1的排空清洗 | 00 0A 表示流程为排空清洗
11 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 01 02 00 0B | 01 10 12 00 00 01 04 B1 | 停止测试
12 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 01 02 00 0C | 01 10 12 00 0001 04 B1 | 仪器重启
13 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 04 08 00 0d 20 07 01 16 00 00 | 01 10 12 00 00 04 C4 B2 | 时间校准
14 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 02 04 00 0e 00 02 | 01 10 12 00 00 02 44 B0 | 设置运行模式 | 1表示手动,2表示周期,3表示定时,4表示反控(只有在反控模式下才接受控制指令)
15 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 02 04 00 0f 00 10 | 01 10 12 00 00 02 44 B0 | 测量间隔设置
16 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 02 04 00 10 00 20 | 01 10 12 00 00 02 44 B0 | 零点核查频次设置
17 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 02 04 00 11 00 30 | 01 10 12 00 00 02 44 B0 | 跨度核查频次设置
18 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 02 04 00 12 00 40 | 01 10 12 00 00 02 44 B0 | 标样核查频次设置
19 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 02 04 00 13 00 01 | 01 10 12 00 00 02 44 B0 | 启动量程为1的校准流程 | 00 01 表示流程为排空清洗;00 01表示量程为1(可选量程有1/2/3)
20 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 02 04 00 14 00 01 | 01 10 12 00 00 02 44 B0 | 启动量程为1的线性核查 | 00 01 表示流程为排空清洗;00 01表示量程为1(可选量程有1/2/3)
21 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 02 04 00 15 00 01 | 01 10 12 00 00 02 44 B0 | 启动量程为1的实际水样比对 | 00 01 表示流程为排空清洗;00 01表示量程为1(可选量程有1/2/3)
22 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD
23