## 通讯文本
水质在线自动监测仪动态管控通讯地址表-国家站
读寄存器地址说明--03H功能码 |  |  | 【数据类型：皆为无符号】
序号 | 寄存器号 | 标签名称 | 数据类型 | 数据长度 | 读/写操作 | 请求命令 | 响应命令 | 描述 | 备注
1 | 40001 | 量程 | 整型 | 1 | 读 |  |  | 仪表当前测量的量程档： 1为0-20mg/L
2 | 40002 | 测量量程范围 | 整型 | 1 | 读 | 03 03 00 4B 00 02 B5 FF | 03 03 04 00 00 41 20 E8 7B 41 20 00 00转换为浮点数结果为10.0，表示当前测量结果所选用的量程范围为0.0~10.0mg/L | 仪表当前测量的量程档： 1为0-20mg/L |  | 发送01 03 00 01 00 01，返回01 03 02 00 01 79 84
3 | 40003 | 测量值（分析、零点核查、量程核查、空白测试、平行样测试、实际水样比对） | 长整型 | 2 | 读 | 03 03 00 00 00 02 C5 E9 | 03 03 04 00 00 42 C8 74 03 （带下划线的4个字节表示测量，先把高低字互换得到42C80000，再转换为浮点数(100.0mg/L)即是测量值） | 最新测量值： 三位小数，第一个字存放数据低字，第二个字存放数据高字；单位为mg/L。 | 180223标签名称修改；180425增加 | 发送01 03 00 02 00 02，返回01 03 04 01 20 00 00 FA 05 | 0.288(与仪器显示结果一致）
4 | 40005 | 测量时间（分析、零点核查、量程核查、空白测试、平行样测试、实际水样比对） | BCD码 | 3 | 读 | 03 03 00 02 00 03 A5 E9 | 03 03 06 17 10 16 09 05 39 ED F9 17 10 16 09 05 39表示测量时间为17年10月16日 09:05:39 | 最新测量值记录的日期时间： YYMM：第一个字存放年/月 DDHH：第二个字存放日/时 MMSS：第三个字存放分/秒 | 180223标签名称修改；180425增加 | 发送01 03 00 04 00 03，返回01 03 06 18 05 04 18 26 01 B4 3A | 与仪器显示结果一致
5 | 40008 | 标定斜率（k值） | 整型 | 1 | 读 | 03 03 00 12 00 02 65 EC | 03 03 04 D6 B8 44 E7 12 D4 44 E7 D6 B8转换为浮点数结果为1854.71，表示斜率为1854.71 | 标定曲线的斜率，用于计算水样浓度值。三位小数。 |  | 发送01 03 00 07 00 01，返回01 03 02 03 CE 39 20 | 0.974（与仪器显示结果一致）
6 | 40009 | 标定时间 | BCD码 | 3 | 读 | 03 03 00 20 00 03 05 E3 | 03 03 06 17 10 16 08 55 30 40 3F 17 10 16 08 55 30表示标定完成时间为17年10月16日 08:55:30 | 仪器最新标定完成的日期时间： YYMM：第一个字存放年/月 DDHH：第二个字存放日/时 MMSS：第三个字存放分/秒 |  | 发送01 03 00 08 00 03，返回01 03 06 18 05 04 12 22 50 57 04 | 与仪器显示结果一致
7 | 40012 | 标定间隔频率 | 整型 | 1 | 读 | 03 03 00 0A 00 01 A5 EA | 03 03 02 00 01 00 44 00 01转换为十进制结果为1，表示标定间隔时间为1小时 | 仪器无人值守，自动定时标定的间隔频率，单位为次数。 |  | 发送01 03 00 0B 00 01，返回01 03 02 00 00 B8 44
8 | 40013 | 标样核查结果 | 长整型 | 2 | 读 |  |  | 仪器最新标样核查测试结果： 三位小数，第一个字存放数据低字，第二个字存放数据高字；单位为mg/L。 |  | 发送01 03 00 0C 00 02，返回01 03 04 00 00 00 00 FA 33
9 | 40015 | 标样核查结果时间 | BCD码 | 3 | 读 |  |  | 仪器最新标样核查完成的日期时间： YYMM：第一个字存放年/月 DDHH：第二个字存放日/时 MMSS：第三个字存放分/秒 |  | 发送01 03 00 0E 00 03，返回01 03 06 00 00 00 00 00 00 21 75
10 | 40018 | 故障状态 | 十进制 | 1 | 读 | 03 03 00 06 00 01 65 E9 | 03 03 02 00 05 01 87 00 05为故障字，转换为十进制结果为5，当仪器状态为“系统故障”时，对照故障代码表知对应的故障信息为“缺空白水”；当仪器状态不为“系统故障”时，该故障信息无效。 | 详见故障状态代码表 |  | 发送01 03 00 11 00 01，返回01 03 02 00 07 F9 86 | 系统漏液
11 | 40019 | 故障时间 | BCD码 | 3 | 读 | 03 03 00 07 00 03 B5 E8 | 03 03 06 17 10 16 10 24 55 24 43 17 10 16 10 24 55表示故障时间为17年10月16日 10:24:55 | 最新故障记录的日期时间： YYMM：第一个字存放年/月 DDHH：第二个字存放日/时 MMSS：第三个字存放分/秒 |  | 发送01 03 00 12 00 03，返回01 03 06 18 05 07 10 09 01 29 8C
12 | 40022 | 消解时间 | 整型 | 1 | 读 | 03 03 00 0B 00 01 F4 2A | 03 03 02 00 14 C1 8B 00 14转换为十进制结果为20，表示消解时间为20分钟 | 高温消解时保持恒温消解的时间： 两位整数一位小数，单位为分钟。 |  | 发送01 03 00 15 00 01，返回01 03 02 00 78 B8 66 | 12（与仪器设置一致）
13 | 40023 | 消解温度 | 整型 | 1 | 读 | 03 03 00 0D 00 02 54 2A | 03 03 04 00 00 43 25 29 18 43 25 00 00转换为浮点数结果为165.0，表示消解温度为165.0℃ | 高温消解的目标温度值： 三位整数一位小数，单位为℃。 |  | 发送01 03 00 16 00 01，返回01 03 02 03 84 B8 D7 | 90（与仪器设置一致）
14 | 40024 | 滴定低温 | 整型 | 1 | 读 |  |  | 滴定低温： 两位整数一位小数，单位为℃。 |  | 发送01 03 00 17 00 01，返回01 03 02 02 BC B8 95 | 70（与仪器设置一致）
15 | 40025 | 滴定高温 | 整型 | 1 | 读 |  |  | 滴定高温： 两位整数一位小数，单位为℃。 |  | 发送01 03 00 18 00 01，返回01 03 02 03 20 B9 6C | 80（与仪器设置一致）
16 | 40026 | 排空温度 | 整型 | 1 | 读 |  |  | 排空温度： 两位整数一位小数，单位为℃。 |  | 发送01 03 00 19 00 01，返回01 03 02 03 20 B9 6C | 80（与仪器设置一致）
17 | 40027 | 测量值（分析、零点核查、量程核查、空白测试、平行样测试、实际水样比对）开始时间 | BCD码 | 3 | 读 | 03 03 00 30 00 03 04 26 | 03 03 06 17 12 01 14 33 12 56 34 17 12 01 14 33 12表示测量开始时间为17年12月01日 14:33:12 | 最新测量值的开始时间 | 180223标签名称修改；180425增加 | 发送01 03 00 1A 00 03，返回01 03 06 18 05 04 17 55 32 E1 1C | 与仪器显示一致
18 | 40030 | 数据标识（分析、零点核查、量程核查、空白测试、平行样测试、实际水样比对） | 十进制 | 1 | 读 | 03 03 00 36 00 01 65 E6 | 03 03 02 00 01 00 44 00 01转换为十进制结果为1，表示当前仪表的水样测量数据正常 | 最新仪表测试结果的数据标识，详见数据标识表。 | 180223标签名称修改；标样核查，加标回收的数据标识上位机根据需要自动补充 | 发送01 03 00 1D 00 01，返回01 03 02 00 05 78 47 | 与仪器显示一致
19 | 40031 | 开门总次数 | 整型 | 1 | 读 | 03 03 00 37 00 01 34 26 | 03 03 02 00 50 C1 B8 00 50转换为十进制结果为80，表示仪表总的开门次数为80次 | 仪表总的开门次数 |  | 发送01 03 00 1E 00 01,返回01 03 02 00 03 F8 45
20 | 40032 | 最近一次开门时间 | BCD码 | 3 | 读 | 03 03 00 38 00 03 85 E4 | 03 03 06 17 12 01 15 16 17 DD 67 17 12 01 15 16 17表示最近一次开门时间为17年12月01日 15:16:17 | 最近一次开门时间 |  | 发送01 03 00 1F 00 03,返回 01 03 06 18 04 26 19 01 06 88 70
21 | 40035 | 加标回收结果 | 长整型 | 2 | 读 |  |  | 仪器最新加标回收测试结果： 三位小数，第一个字存放数据低字，第二个字存放数据高字；单位为mg/L。 |  | 发送01 03 00 22 00 02,返回01 03 04 23 2E 00 91 BE | 实际上做了加标回收，执行结果却是没有记录
22 | 40037 | 测试流程 | 整型 | 1 | 读 |  |  | 仪器具体的测试流程，详见测试流程代码表。 |  | 发送01 03 00 24 00 01,返回01 03 02 00 00 B8 44
23 | 40038 | 溶液余量 | 整型 | 1 | 读 | 03 03 00 4D 00 01 15 FF | 03 03 02 00 10 C0 48 00 10转换为十进制结果为16，表示当前仪表试剂剩余可测量次数为16次 | 当前仪表溶液剩余可测量次数 |  | 发送01 03 00 25 00 01,返回01 03 02 00 00 B8 44
24 | 40039 | 纯水余量 | 整型 | 1 | 读 | 03 03 00 4E 00 02 A5 FE | 03 03 04 00 00 42 C8 E8 C5 42 C8 00 00转换为浮点数结果为100.0，表示清洗剂(试剂一)的剩余体积为100.0mL | 当前仪表纯水余量的剩余体积，两位整数三位小数，单位为L |  | 发送01 03 00 26 00 01,返回01 03 02 0A F0 BE A0 | 2.8(与设置结果一致）
25 | 40040 | 硫酸余量 | 整型 | 1 | 读 | 03 03 00 50 00 02 C5 F8 | 03 03 04 00 00 42 C8 E8 C5 42 C8 00 00转换为浮点数结果为100.0，表示氢氧化钠(试剂二)的剩余体积为100.0mL | 当前仪表硫酸的剩余体积，四位整数一位小数，单位为mL |  | 发送01 03 00 27 00 01,返回01 03 02 0B A4 BE CF | 298（与设置结果一致）
26 | 40041 | 草酸钠余量 | 整型 | 1 | 读 | 03 03 00 52 00 02 64 38 | 03 03 04 00 00 42 C8 E8 C5 42 C8 00 00转换为浮点数结果为100.0，表示高锰酸钾(试剂三)的剩余体积为100.0mL | 当前仪表草酸钠的剩余体积，四位整数一位小数，单位为mL |  | 发送01 03 00 28 00 01，返回01 03 02 07 D0 BB E8 | 200（与设置结果一致）
27 | 40042 | 高锰酸钾余量 | 整型 | 1 | 读 |  |  | 当前仪表高锰酸钾的剩余体积，四位整数一位小数，单位为mL |  | 发送01 03 00 29 00 01，返回01 03 02 0F 6B FC 5B | 394.7（与设置结果一致）
28 | 40043 | 核查标样余量 | 整型 | 1 | 读 |  |  | 当前仪表核查标样的剩余体积，四位整数一位小数，单位为mL |  | 发送01 03 00 2A 00 01，返回01 03 02 00 00 B8 44
29 | 40044 | 系统实时时间 | 长整型 | 3 | 读 | 03 03 00 29 00 03 D5 E1 | 03 03 06 17 10 16 11 12 35 62 0B 17 10 16 11 12 35表示系统实时时间为17年10月16日 11:12:35 | 仪器实时的日期时间： YYMM：第一个字存放年/月 DDHH：第二个字存放日/时 MMSS：第三个字存放分/秒 |  | 发送01 03 00 2B 00 03，返回01 03 06 12 05 0F 0D 16 1D B2 B9 | 与显示一致
30 | 40047 | 重启时间 | BCD码 | 3 | 读 | 03 03 00 26 00 03 E5 E2 | 03 03 06 17 10 16 07 30 43 1A 89 17 10 16 07 30 43表示系统重启时间为17年10月16日 07:30 43 | 仪器最后一次启动的日期时间： YYMM：第一个字存放年/月 DDHH：第二个字存放日/时 MMSS：第三个字存放分/秒 |  | 发送01 03 00 2E 00 03，返回01 03 06 18 05 07 10 09 48 E8 7A
31 | 40050 | 监测方法（2：电极电位法） | 十进制 | 1 | 读 | 03 03 00 2E 00 01 E5 E1 | 03 03 02 00 01 00 44 00 01转换为十进制结果为1，表示仪器的监测方法为分光光度法 | 1：分光光度法 2：电极电位法 3：其它检测方法 |  | 发送01 03 00 31 00 01，返回01 03 02 00 02 39 85
32 | 40051 | 监测模式 | 十进制 | 1 | 读 | 03 03 00 2C 00 01 44 21 | 03 03 02 00 00 C1 84 00 00转换为十进制结果为0，表示仪器当前处于整点监测模式 | 仪器在线监测模式： 0：整点监测模式 1：间隔监测模式 |  | 发送01 03 00 32 00 01，返回01 03 02 00 00 B8 44
33 | 40052 | 测量间隔时间 | BCD码 | 1 | 读 | 03 03 00 2D 00 01 15 E1 | 03 03 02 00 05 01 87 00 05转换为十进制结果为5，表示测量间隔时间为5分钟 | 仪器在线空闲等待下次测量的时间，在间隔监测模式下有效，单位为分钟。 |  | 发送01 03 00 33 00 01，返回01 03 02 00 00 B8 44
34 | 40053 | 系统控制启停 | 十进制 | 1 | 读 |  |  | X=0=停止、X=1=启动 |  | 发送01 03 00 34 00 01，返回01 03 02 00 01 79 84
35 | 40054 | 系统控制模式 | 十进制 | 1 | 读 |  |  | X=0=手动、X=1=自动 |  | 发送01 03 00 35 00 01，返回01 03 02 00 00 B8 44
36 | 40055 | 系统运行工作状态 | 整型 | 1 | 读 |  |  | 详见工作状态代码表 | 180223修改 | 发送01 03 00 36 00 01，返回01 03 02 00 00 B8 44
37 | 40056 | 加标回收结果时间 | BCD码 | 3 | 读 |  |  | 仪器最新加标回收结果日期时间： YYMM：第一个字存放年/月 DDHH：第二个字存放日/时 MMSS：第三个字存放分/秒 | 180223增加 | 发送01 03 00 37 00 03，返回01 03 06 18 05 09 12 06 41 BE 44 | 与历史记录上的时间一致
38 | 40059 | 加标回收率 | 整型 | 1 | 读 |  |  | 一位小数 | 180301增加 | 发送01 03 00 3A 00 01，返回01 03 02 03 4A 39 43 | 84.2，与测试结果一致
| 40075 | 线性核查结果 | 长整型 | 2 | 读 |  |  | 仪器最新线性核查结果： 三位小数，第一个字存放数据低字，第二个字存放数据高字；单位为mg/L。 | 180425增加 | 发送01 03 00 4A 00 02，返回01 03 04 3E C1 00 00 A6 27 | 16.065，没问题
| 40077 | 线性核查结果时间 | BCD码 | 3 | 读 |  |  | 仪器最新线性核查结果日期时间： YYMM：第一个字存放年/月 DDHH：第二个字存放日/时 MMSS：第三个字存放分/秒 | 180425增加 | 发送01 03 00 4C 00 03，返回01 03 06 18 05 09 00 14 06 62 33 | 时间正常(开始时间）
| 40080 | 线性核查相关系数 | 整型 | 1 | 读 |  |  | 仪器最新线性核查相关系数： 一位整数四位小数 | 180425增加 | 发送01 03 00 4F 00 01，返回01 03 02 27 0C A3 B1 | 0.9996，没问题
写寄存器地址说明--06H/10H功能码
序号 | 寄存器号 | 标签名称 | 数据类型 | 数据长度 | 读/写 操作 | 请求命令 | 响应命令 | 描述
| 40060 | 系统控制启停 | 十进制 | 1 | 写 |  |  | 1=停止 |  | 发送01 06 00 3B 00 01，执行停止命令
| 40061 | 系统控制模式 | 十进制 | 1 | 写 |  |  | X=0=手动、X=1=自动 |  | 发送01 06 00 3C 00 01
| 40062 | 写动作指令 | 整型 | 1 | 写 |  |  | X=1=分析、X=2=标定、X=3=标样核查、X=4=稀释分析、X=5=清洗、X=6=加标回收、X=7=零点标液核查、X=8=量程标液核查、X=9=空白测试、X=10=平行样测试、X=11=线性核查、X=12=实际水样比对 | 180425增加 | 发送01 06 00 3D 00 01，X=1=分析、X=2=标定、X=3=标样核查、X=4=稀释分析、X=5=清洗、X=6=加标回收、X=7=零点标液核查、X=8=量程标液核查、X=9=空白测试、X=10=平行样测试、X=11=线性核查、X=12=实际水样比对 | 运行正常
| 40063 | 标定间隔设置 | 整型 | 1 | 写 | 03 06 01 38 00 30 08 0D | 03 06 01 38 00 30 08 0D | 写入标定间隔频率设置值，范围为1~999 |  | 发送01 06 00 3E 00 02（最后两位是频率值)
| 40064 | 测量间隔设置 | 整型 | 1 | 写 | 03 06 01 39 00 02 D8 18 | 03 06 01 39 00 02 D8 18 | 写入测量间隔的设置值，范围为1~9999分钟 |  | 发送01 06 00 3F 00 01
| 40065 | 量程自动切换开关 | 十进制 | 1 | 写 | 03 06 01 3A 00 01 68 19 | 03 06 01 3A 00 01 68 19 | 写入1时打开量程自动切换开关，写入2时关闭量程自动切换开关。 |  | 发送01 06 00 40 00 01
| 40066 | 开始校时 | 十进制 | 1 | 写 | 03 10 01 2B 00 04 08 00 01 17 09 27 16 18 00 7C 08 | 03 10 01 2B 00 04 08 00 01 17 09 27 16 18 00 7C 08 | 写入1时开始校准系统的日期时间 |  | 发送01 06 00 41 00 01
| 40067 | 设定系统日期时间 | BCD码 | 6 | 写 |  |  | 设定系统日期时间： YY：第一个字写入年 MM：第二个字写入月 DD：第三个字写入日 HH：第四个字写入时 MM：第五个字写入分 SS：第六个字写入秒 |  | 发送01 06 00 42 00 06
| 40073 | 设置管理员权限密码 | 十进制 | 2 | 写 |  |  | 最长6位数字密码；第一个字存放密码的低字，第二个字存放密码的高字 | 180425增加 | 发送01 10 00 48 00 02 04 00 00 00 00

## 编码对照表
系统控制启动状态
| 0停止 | 1启动
工作状态代码表
工作状态代码于180223修改成如下
0 NULL、1手动分析、2手动标定、3手动标样核查、4手动稀释、5手动清洗、6手动系统填充、7手动高锰酸钾填充、8自动分析、9自动标定、0x0A自动标样核查、0x0B自动稀释、0x0C自动清洗（类型不能去掉，因为假如下位机按照触屏设置的频率在做自动核查、自动稀释时触摸屏不知道，所以需要发给触摸屏）、0x0D手动加标回收、0x0E自动加标回收、0x0F手动零点校准核查、0x10手动量程校准核查、0x11自动零点校准核查、0x12自动量程校准核查
测试流程代码表【原始】
序号 | 代码 | 说明 | 序号 | 代码 | 说明
1 | 1 | 流程结束 | 11 | 11 | 排废液
2 | 2 | 初次清洗 | 12 | 12 | 末次清洗
3 | 3 | 排空消解池 | 13 | 13 | 加零样
4 | 4 | 测基准信号 | 14 | 14 | 加标样
5 | 5 | 吹气搅拌 | 15 | 15 | 加水样
6 | 6 | 加热消解 | 16 | 16 | 稀释
7 | 7 | 恒温消解 | 17 | 17 | 重复稀释
8 | 8 | 冷却降温 | 18 | 18 | 加试剂三
9 | 9 | 静置显色 | 19 | 19 | 加试剂二
10 | 10 | 测消解信号 | 20 | 20 | 加试剂一
测试流程代码表
步骤：第2字节，0x00NULL； 0x01触发取样；0x02初始化；0x03排空；0x04样品润洗，0x05加样品；0x06加稀释水；0x07加硫酸；0x08加高锰酸钾；0x09加热到（原为97℃，后去掉）；0x0A消解；0x0B加草酸钠；0x0C恒温（原为80℃，后去掉）；0x0D滴定；0x0E注射泵复位；0x0F标定；0x10清洗；0x11纯水润洗；0x12加水（原为100ml，后去掉）；0x13恒温（原为85℃，后去掉）改成降温（用于消解恒温后的降温）；0x14加核查标样；0x15加零点校正液；0x16加量程校正液。
故障状态代码表
序号 | 代码 | 说明 | 序号 | 代码 | 说明
1 | 0 | 无故障状态 | 9 | 8 | 超量程
2 | 1 | 缺试剂一【高锰酸钾】 | 10 | 9 | 吸光度异常【电极法无】
3 | 2 | 缺试剂二【草酸钠】 | 11 | 10 | 加热异常
4 | 3 | 缺试剂三【硫酸】 | 12 | 11 | 标定异常
5 | 4 | 缺水样 | 13 | 12 | 试剂余量不足【纯水】
6 | 5 | 缺空白水【纯水】 | 14 | 13 | 超标告警【测量值超下限告警】
7 | 6 | 缺标样【标样核查的标样】 | 15 | 14 | 排空超时
8 | 7 | 仪器漏液 | 16 | 15 | 管路漏气
| 16 | 试剂余量不足【硫酸】 |  | 17 | 试剂余量不足【草酸钠】
| 18 | 试剂余量不足【高锰酸钾】 |  | 19 | 试剂余量不足【核查标样】
| 20 | 测量值超上限告警 |  | 21 | 缺水样告警
数据标识表
代码 | 标识内容 | 注释 | 代码 | 标识内容 | 注释
1 | N:正常 | 水样分析测量数据正常 | 7 | M：维护期间产生的数据
2 | L：超下限 | 监测浓度超仪器下限或小于检出限 | 8 | D：故障期间产生的数据
3 | T：超上限 | 水样测量数据超过上限值 | 9 | bt：空白测试 | 180425增加
4 | sc：核查 | 标样核查测量数据 | 10 | ps：平行样测试（两次） | 180425增加
5 | dz：零点校正液核查 | 零点测试，有手动与自动两种 | 11 | ac：实际水样比对 | 180425增加
6 | ds：量程校正液核查 | 量标测试，有手动与自动两种 | 12
| ra：回收 | 加标回收数据【历史记录单页面，无需标识】 |  | lv：线性核查 | 180425增加：线性核查数据【历史记录单页，无需标识】

## 日志信息
编号 | 日志内容
开始标定
标定结束
开始测量
测量结束
修改参数
仪器故障
停止测量
停止标定
打开前门
关闭前门
进入在线模式
退出在线模式
进入维护模式
退出维护模式
允许整点测量功能
禁止整点测量功能
允许间隔测量功能
禁止间隔测量功能
标样核查测量开始
标样核查测量结束
加标回收测量开始
加标回收测量结束
停止标样核查测量
停止加标回收测量
允许试剂余量报警功能
禁止试剂余量报警功能
开始零点校准液核查
零点校准液核查结束
停止零点校准液核查
开始量程校准液核查
量程校准液核查结束
停止量程校准液核查
新增几个流程的添加

## 通讯国家站
序号 | 寄存器偏移 | 数据长度 | 描述 | 数据类型 | 读/写操作 | 请求命令 | 响应命令 | 描述 | 备注
1 | 0x1000~0x1001 | 2 | 因子编码 | DWORD | 读 | 01 03 10 00 00 02 | 01 03 04 00 00 03 FB BB 40
2 | 0x1002 | 1 | 单位 | WORD | 读 | 01 03 10 02 00 01 | 01 03 02 00 01 79 84
3 | 0x1003~0x1004 | 2 | 标样参考值 | FLOAT | 读 | 01 03 10 03 00 02 | 01 03 04 00 00 41 20 CB BB | 10，正常
4 | 0x1005~0x1007 | 3 | 水样数据时间 | DATE | 读 | 01 03 10 05 00 03 | 01 03 06 18 06 21 13 27 47 0A 96 | 与系统一致 | 水样的开始测量时间
5 | 0x1008~0x1009 | 2 | 水样实测值 | FLOAT | 读 | 01 03 10 08 00 02 | 01 03 04 28 F6 41 86 A2 53 | 与实测值16.77一致
6 | 0x100A~0x100F | 6 | 水样数据标识 | CHAR(12) | 读 | 01 03 10 0A 00 06 | 01 03 0C 4E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 98 | 与编码一致
7 | 0x1010~0x1012 | 3 | 标样数据时间 | DATE | 读 | 01 03 10 10 00 03 | 01 03 06 18 06 21 10 06 55 62 CB | 与系统一致
8 | 0x1013~0x1014 | 2 | 标样实测值 | FLOAT | 读 | 01 03 10 13 00 02 | 01 03 04 64 5A 40 AF B4 AC | 5.481，与仪器记录一致
9 | 0x1015~0x101A | 6 | 标样数据标识 | CHAR(12) | 读 | 01 03 10 15 00 06 | 01 03 0C 73 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 27 4E | 与编码一致
10 | 0x101B~0x101D | 3 | 空白数据时间 | DATE | 读 | 01 03 10 1B 00 03 | 01 03 06 18 06 21 11 51 45 0C F7 | 与仪器记录一致 | 空白测试开始时间
11 | 0x101E~0x101F | 2 | 空白实测值 | FLOAT | 读 | 01 03 10 1E 00 02 | 01 03 04 51 EC 3D 38 3A 78 | 与显示值0.045一致
12 | 0x1020~0x1025 | 6 | 空白数据标识 | CHAR(12) | 读 | 01 03 10 20 00 06 | 01 03 0C 62 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 C6 | 与编码一致
13 | 0x1026~0x1028 | 3 | 零点核查数据时间 | DATE | 读 | 01 03 10 26 00 03 | 01 03 06 18 06 21 17 19 04 1A C6 | 零点核查的开始时间
14 | 0x1029~0x102A | 2 | 零点核查实测值 | FLOAT | 读 | 01 03 10 29 00 02 | 01 03 04 10 62 3F F8 4F 5F | 与仪器记录1.938一致
15 | 0x102B~0x1030 | 6 | 零点核查数据标识 | CHAR(12) | 读 | 01 03 10 2B 00 06 | 01 03 0C 64 7A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 69 26 | 与编码对照一致
16 | 0x1031~0x1033 | 3 | 跨度核查数据时间 | DATE | 读 | 01 03 10 31 00 03 | 01 03 06 18 06 21 11 25 19 2B CE | 跨度核查开始时间
17 | 0x1034~0x1035 | 2 | 跨度核查实测值 | FLOAT | 读 | 01 03 10 34 00 02 | 01 03 04 49 BA 40 9C FC 23 | 与实际值4.884一致
18 | 0x1036~0x103B | 6 | 跨度核查数据标识 | CHAR(12) | 读 | 01 03 10 36 00 06 | 01 03 0C 64 73 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 47 BA | 与编码对照一致
19 | 0x103C~0x103E | 3 | 加标回收数据时间 | DATE | 读 | 01 03 10 3C 00 03 | 01 03 06 18 06 21 15 58 10 8B 59（样品） 01 03 06 18 06 21 16 34 18 57 9F （加标结果） | 加标回收的开始时间
20 | 0x103F~0x1040 | 2 | 加标回收实测值 | FLOAT | 读 | 01 03 10 3F 00 02 | 01 03 04 37 4C 41 88 05 A6（样品） 01 03 04 4F DF 42 1E 6D B5（加标结果） | 第一次样品结果17.027,第二次结果39.578，与记录一致
21 | 0x1041~0x1046 | 6 | 加标回收数据标识 | CHAR(12) | 读 | 01 03 10 41 00 06 | 01 03 0C 72 61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D1 35 | 与编码一致
22 | 0x1047~0x1049 | 3 | 平行样数据时间 | DATE | 读 | 01 03 10 47 00 03 | 01 03 06 18 06 21 14 05 04 E2 06 （T1） 01 03 06 18 06 21 14 40 18 D1 5F （T2） | 平行样开始时间
23 | 0x104A~0x104B | 2 | 平行样实测值 | FLOAT | 读 | 01 03 10 4A 00 02 | 01 03 04 EF 9E 41 85 5E FA（T1） 01 03 04 14 7B 41 88 BF EC （T2） | T1是16.742，T2是17.01，与实测值一致
24 | 0x104C~0x1051 | 6 | 平行样数据标识 | CHAR(12) | 读 | 01 03 10 4C 00 06 | 01 03 0C 70 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6D FE | 与编码对照一致
25 | 0x1052~0x1054 | 3 | 实际水样比对数据时间 | DATE | 读 | 01 03 10 52 00 03 | 01 03 06 18 06 01 14 30 40 FE A5 | 最新的实际水样比对数据时间
26 | 0x1055~0x1056 | 2 | 实际水样比对实测值 | FLOAT | 读 | 01 03 10 55 00 02 | 01 03 04 5A 1D 40 F0 49 69 | 7.511，与系统记录一致
27 | 0x1057~0x105C | 6 | 实际水样比对数据标识 | CHAR(12) | 读 | 01 03 10 57 00 06 | 01 03 0C 61 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 76 | 与编码对照一致
28 | 0x105D~0x105E | 2 | 空白校准实测值 | FLOAT | 读 | 01 03 10 5D 00 02 | 01 03 04 0C 4A 3E 02 49 14 | 与记录的0.127一致
29 | 0x105F~0x1064 | 6 | 空白校准数据标识 | CHAR(12) | 读 | 01 03 10 5F 00 06 | 01 03 0C 62 73 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4F B2 | 与编码一致
30 | 0x1065~0x1066 | 2 | 标样校准实测值 | FLOAT | 读 | 01 03 10 65 00 02 | 01 03 04 49 BA 41 5C FD E3 | 与记录的13.768一致
31 | 0x1067~0x106C | 6 | 标样校准数据标识 | CHAR(12) | 读 | 01 03 10 67 00 06 | 01 03 0C 63 73 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B2 71 | 与编码对照一致
1 | 0x1080~0x1082 | 3 | 系统时间 | DATE | 读 | 01 03 10 80 00 03 | 01 03 06 18 06 26 17 08 20 17 F9 | 与系统时间一致
2 | 0x1083 | 1 | 工作状态 | WORD | 读 | 01 03 10 83 00 01 | 01 03 02 00 01 79 84 | 与正在执行的命令编码一致
3 | 0x1084 | 1 | 测量模式 | WORD | 读 | 01 03 10 84 00 01 | 01 03 02 00 04 B9 87 | 周期模式
4 | 0x1085 | 1 | 告警代码 | WORD | 读 | 01 03 10 85 00 01 | 01 03 02 00 00 B8 44 | 无告警
5 | 0x1086 | 1 | 故障代码 | WORD | 读 | 01 03 10 86 00 01 | 01 03 02 00 00 B8 44 | 无故障
6 | 0x1087 | 1 | 日志代码 | WORD | 读 | 01 03 10 87 00 01 | 01 03 02 00 2F F9 98 | 与流程一致
7 | 0x1088 | 1 | 软件版本 | WORD | 读 | 01 03 10 88 00 01 | 01 03 02 18 06 32 46 | 软件版本的前4位，触屏年月 | 与系统一致
8 | 0x1089 | 1 | 测量间隔 | WORD | 读 | 01 03 10 89 00 01 | 01 03 02 00 1E 38 4C | 30，与设置一致
9 | 0x108A | 1 | 零点核查间隔 | WORD | 读 | 01 03 10 8A 00 01 | 01 03 02 00 3C B8 55 | 60，与设置一致
10 | 0x108B | 1 | 跨度核查间隔 | WORD | 读 | 01 03 10 8B 00 01 | 01 03 02 00 5A 38 7F | 90，与设置一致
11 | 0x108C | 1 | 标样核查间隔 | WORD | 读 | 01 03 10 8C 00 01 | 01 03 02 00 78 B8 66 | 120，与设置一致
12 | 0x108D~0x108E | 2 | 消解池实时温度 | FLOAT | 读 | 01 03 10 8D 00 02 | 01 03 04 33 33 42 B6 B4 6E | 转换后是91.1摄氏度，与仪器一致
13 | 0x108F~0x1090 | 2 | 混样池实时温度 | FLOAT | 读 | 01 03 10 8F 00 02 | 01 03 04 00 00 00 00 FA 33 | 是不是没有混合池？
14 | 0x1091-0x109C |  |  |  | 读 |  |  | 预留
15 | 0x109D | 1 | 软件版本：触屏日时 | WORD | 读 | 01 03 10 9D 00 01 | 01 03 02 20 16 20 4A | 与系统一致
16 | 0x109E | 1 | 软件版本：主板年月 | WORD | 读 | 01 03 10 9E 00 01 | 01 03 02 18 06 32 46 | 与系统一致
17 | 0x109F | 1 | 软件版本：主板日时 | WORD | 读 | 01 03 10 9F 00 01 | 01 03 02 25 14 A2 DB | 与系统一致
18
1 | 0x10A0 | 1 | 测量精度 | WORD | 读 | 01 03 10 A0 00 01 | 01 03 02 00 03 F8 45 | 3，与设置一致
2 | 0x10A1 | 1 | 消解温度 | WORD | 读 | 01 03 10 A1 00 01 | 01 03 02 00 5A 38 7F | 90 | 与设置一致
3 | 0x10A2 | 1 | 消解时长 | WORD | 读 | 01 03 10 A2 00 01 | 01 03 02 00 0C B8 41 | 12 | 与设置一致
4 | 0x10A3~0x10A4 | 2 | 量程下限 | FLOAT | 读 | 01 03 10 A3 00 02 | 01 03 04 00 00 00 00 FA 33 | 0
5 | 0x10A5~0x10A6 | 2 | 量程上限 | FLOAT | 读 | 01 03 10 A5 00 02 | 01 03 04 00 00 41 A0 CA 1B | 20
6 | 0x10A7~0x10A8 | 2 | 曲线斜率k | FLOAT | 读 | 01 03 10 A7 00 02 | 01 03 04 76 C9 3F 7E A1 95 | 0.994，标定斜率 | 与系统一致
7 | 0x10AB~0x10AD | 3 | 标定日期 | DATE | 读 | 01 03 10 AB 00 03 | 01 03 06 18 06 27 13 40 21 A0 04 | 与界面上的标定时间一致
8 | 0x10AE~0x10AF | 2 | 标液一浓度 | FLOAT | 读 | 01 03 10 AE 00 02 | 01 03 04 00 00 00 00 FA 33 | 0
9 | 0x10B0~0x10B1 | 2 | 标液一测量过程值 | FLOAT | 读 | 01 03 10 B0 00 02 | 01 03 04 00 00 00 00 FA 33 | 0
10 | 0x10B2~0x10B3 | 2 | 标液二浓度 | FLOAT | 读 | 01 03 10 B2 00 02 | 01 03 04 00 00 40 00 CB F3 | 2
11 | 0x10B4~0x10B5 | 2 | 标液二测量过程值 | FLOAT | 读 | 01 03 10 B4 00 02 | 01 03 04 EF 9E 3E E7 FF 23 | 0.0453 | 发指令重新返回，0.453，是终体
12 | 0x10B6~0x10B7 | 2 | 标液三浓度 | FLOAT | 读 | 01 03 10 B6 00 02 | 01 03 04 00 00 40 80 CA 53 | 4
13 | 0x10B8~0x10B9 | 2 | 标液三测量过程值 | FLOAT | 读 | 01 03 10 B8 00 02 | 01 03 04 83 12 3F 60 62 6A | 0.0877 | 0.877，是终体
14 | 0x10BA~0x10BB | 2 | 标液四浓度 | FLOAT | 读 | 01 03 10 BA 00 02 | 01 03 04 00 00 41 00 CA 63 | 8
15 | 0x10BC~0x10BD | 2 | 标液四测量过程值 | FLOAT | 读 | 01 03 10 BC 00 02 | 01 03 04 CC CD 3F DC 44 F5 | 0.1725 | 1.725，是终体
16 | 0x10BE~0x10BF | 2 | 标液五浓度 | FLOAT | 读 | 01 03 10 BE 00 02 | 01 03 04 00 00 41 40 CB 93 | 12
17 | 0x10C0~0x10C1 | 2 | 标液五测量过程值 | FLOAT | 读 | 01 03 10 C0 00 02 | 01 03 04 89 37 40 21 90 79 | 0.2524 | 2.524，是终体
18 | 0x10C2~0x10C3 | 2 | 线性相关系数 | FLOAT | 读 | 01 03 10 C2 00 02 | 01 03 04 E5 C9 3F 7F 4D 11 | 0.9996
19 | 0x10C4~0x10C5 | 2 | 试剂余量 | DWORD | 读 | 01 03 10 C4 00 02 | 01 03 04 00 05 00 03 AA 33 | 试剂量最少的试剂名称和试剂占比
20 | 0x10C6~0x10C7 | 2 | 测定滴定值或吸光度 | FLOAT | 读 | 01 03 10 C6 00 02 | 01 03 04 43 96 3E 8B 5F 9C | 0.272，最后一次的分析结果对应的终体
21 | 0x10C8~0x10CA | 3 | 空白校准时间 | DATE | 读 | 01 03 10 C8 00 03 | 01 03 06 18 06 28 14 40 15 13 06 | 空白校准开始时间
22 | 0x10CB~0x10CD | 3 | 标样校准时间 | DATE | 读 | 01 03 10 CB 00 03 | 01 03 06 18 06 29 10 36 01 75 54 | 标样校准开始时间
23 | 0x10CE~0x10CF | 2 | 检出限值 | FLOAT | 读 | 01 03 10 CE 00 02 | 01 03 04 00 00 3F 00 EB C3 | 0.5
24 | 0x10D2 | 6 | 设备序列号 | WORD[6] | 读 | 01 03 10 D2 00 06 | 01 03 0C 00 00 00 12 00 01 01 9C 00 B2 00 01 E7 3A | 1814121781
25 | 0x10D8~0x10D9 | 2 | 二次多项式系数 | FLOAT | 读 | 01 03 10 D8 00 02 | 01 03 04 00 00 00 00 FA 33 | 0，为直线方程
26 | 0x10DC~0x10DD | 2 | 空白校准过程值 | FLOAT | 读 | 01 03 10 DC 00 02 | 01 03 04 B7 E9 40 D1 FD EF | 浮点数6.5537
27 | 0x10DE~0x10DF | 2 | 标样校准参考值 | FLOAT | 读 | 01 03 10 DE 00 02 | 01 03 04 00 00 41 80 CB C3 | 与设置值16一致
28 | 0x10E0~0x10E1 | 2 | 标样校准过程值 | FLOAT | 读 | 01 03 10 E0 00 02 | 01 03 04 82 41 40 2E 33 83 | 浮点数2.7267，是终体
29 | 0x10E4~0x10F9 | [7 empty] | 预留
30 | 0x10FA~0x10FB | 2 | 加标母液浓度 | FLOAT | 读 | 01 03 10 FA 00 02 | 01 03 04 00 00 43 48 CB 35 | 200，跟系统一致
31 | 0x10FC~0x10FD | 2 | 加标体积 | FLOAT | 读 | 01 03 10 FC 00 02 | 第一次，01 03 04 00 00 00 00 FA 33 ，第二次01 03 04 CC CD 3F 4C 44 99 | 0，备注第一次的加标体积，0.8是第二次加标体积
32 | 0x10FE~0x10FF | 2 | 加标水样定容体积 | FLOAT | 读 | 01 03 10 FE 00 02 | 01 03 04 00 00 42 20 CB 4B | 40，是正确的
1 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 02 04 00 01 00 01 | 01 10 12 00 00 01 04 B1 | 启动量程为1的水样分析
2 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 02 04 00 02 00 01 | 01 10 12 00 00 01 04 B1 | 启动量程为1的标样核查
3 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 02 04 00 03 00 01 | 01 10 12 00 00 01 04 B1 | 启动量程为1的零点核查
4 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 02 04 00 04 00 01 | 01 10 12 00 00 01 04 B1 | 启动量程为1的跨度核查
5 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 02 04 00 05 00 01 | 01 10 12 00 00 01 04 B1 | 启动量程为1的空白测试
6 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 02 04 00 06 00 01 | 01 10 12 00 00 01 04 B1 | 启动量程为1的平行样测试
7 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 02 04 00 07 00 01 | 01 10 12 00 00 01 04 B1 | 启动量程为1的加标回收测试
8 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 02 04 00 08 00 01 | 01 10 12 00 00 01 04 B1 | 启动量程为1的空白校准
9 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 02 04 00 09 00 01 | 01 10 12 00 00 01 04 B1 | 启动量程为1的标样校准测试
10 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 02 04 00 0A 00 01 | 01 10 12 00 00 01 04 B1 | 启动量程为1的排空清洗
11 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 02 04 00 0B 00 01 | 01 10 12 00 00 01 04 B1 | 停止测试
12 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 02 04 00 0C 00 01 | 01 10 12 00 00 01 04 B1 | 仪器重启
13 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 04 08 00 0d 18 05 29 16 05 29 | 01 10 12 00 00 04 C4 B2 | 时间校准
14 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 02 04 00 0e 00 02 | 01 10 12 00 00 02 44 B0 | 设置运行模式（会随之变化）
15 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 02 04 00 0f 00 10 | 01 10 12 00 00 02 44 B0 | 测量间隔设置
16 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 02 04 00 10 00 20 | 01 10 12 00 00 02 44 B0 | l零点核查间隔设置
17 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 02 04 00 11 00 30 | 01 10 12 00 00 02 44 B0 | 跨度核查间隔设置
18 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 02 04 00 12 00 40 | 01 10 12 00 00 02 44 B0 | 标样间隔设置
19 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 02 04 00 13 00 01 | 01 10 12 00 00 01 04 B1 | 自动标定
20 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 02 04 00 14 00 01 | 01 10 12 00 00 02 44 B0 | 线性核查(错误）
21 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD | 写 | 01 10 12 00 00 02 04 00 15 00 01 | 01 10 12 00 00 01 04 B1 | 实际水样比对
22 | 0x1200 |  | 控制命令码 | WORD
23